Приложение

| № п/п | Наименование и характеристика поставляемых товаров | Ед.изм | Коли- чество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Измеритель артериального давления механический Тонометр механический CS Medica CS-105 Общие требования Регистрационное удостоверение МЗ РФ. Руководство по эксплуатации на русском языке. Срок гарантии - 24 месяца Диапозон измерений давления воздуха в компрессионной манжете, мм рт.ст. - 20-300 Цена давления шкалы манометра прибора, мм рт.ст - 2 Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности прибора при измерении давления воздуха в компрессионной манжете при температуре (20±5) С, мм рт.ст.: - во всех участках диапозона измерениц - ±3 Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности прибора при измерении давления воздуха в компрессионной манжете в рабочем диапазоне температур, мм рт.ст - ±3 Размер манжеты, см - 22-36 Масса прибора в чехле, кг, не более - 0,54 Условия эксплуатации: Температура окружающего воздуха - 10-40 С Относительная влажность при 25 С - 30-85% Срок службы прибора (без учета пневмокамеры) - Не менее 8 лет Срок службы составных частей прибора, исключая манометр (при условии правильной эксплуатации) - Не менее 1 года Межповерочный интервал- 1 год. | Шт. | 5 |
| 2. | Измеритель артериального давления и частоты пульса автоматический Тонометр M2 Basic (HEM-7116RU) Общие требования Наличие функции или требуемая величина параметра Регистрационное удостоверение МЗ РФ. Руководство по эксплуатации на русском языке. Срок гарантии – 5 лет Бесплатное пожизненное сервисное обслуживание. Разветвленная сеть сервисных центров на территории РФ Срок службы электронный блок – 10 лет. Технические характеристики Используется в лечебных учреждениях. Цифровой ЖК- дисплей Метод измерения -Осциллометрический Диапазон измерений - Давление воздуха в манжете:0-299 мм рт.ст. Частота пульса 40-180 уд .мин. Память - Последнее измерение Пределы доп. абсолютной погрешности при измерении давления воздуха к компрессионной манжете - ±3мм рт. ст. Пределы доп. относительной погрешности при измерении частоты пульса - ±5% Компрессия - Автоматическое с помощью электрического насоса Декомпрессия - Клапан автоматического сброса давления Способ обнаружения давления - Емкостный датчик давления Источник питания - 4 элемента питания 1,5 В типа «ААА» Условия эксплуатации : температура окружающего воздуха, влажность от 10°С до 40°С,от 30% до 85% Условия хранения: температура окружающего воздуха, относительная влажность -20°С до +60°С,от 10%до 95% Данный прибор спроектирован в соответствии с европейским стандартом EN1060 Данный прибор удовлетворяет требованиям директивы ЕС 93/42 ЕЕС Размеры: Масса электронного блока - приблизительно 245 г без элементов питания Габаритные размеры - Не более 129 мм(д)×64 мм(в)×104 мм(ш) Комплект поставки Электронный блок, манжета среднего размера(22-32 см) комплект батарей, руководство по эксплуатации, гарантийный талон, дневник артериального давления, мягкий футляр для хранения. Большой трехстрочный дисплей Манжета - Нейлон Индикатор аритмии, индикатор повышенного давления. | Шт. | 15 |
| 3. | Измеритель артериального давления и частоты пульса автоматический Тонометр M2 Classic(HEM-7117RU) Общие требования Регистрационное удостоверение МЗ РФ. Руководство по эксплуатации на русском языке. Срок гарантии – 5 лет Бесплатное пожизненное сервисное обслуживание. Разветвленная сеть сервисных центров на территории РФ Срок службы электронный блок – 10 лет. Технические характеристики Используется в лечебных учреждениях Цифровой ЖК- дисплей Метод измерения -Осциллометрический Давление воздуха в манжете:0-299 мм рт.ст. Частота пульса 40-180 уд .мин. Память - 30 измерений Пределы доп. абсолютной погрешности при измерении давления воздуха к компрессионной манжете - ±3мм рт. ст. Пределы доп. относительной погрешности при измерении частоты пульса - ±5% Компрессия - Автоматическое с помощью электрического насоса Декомпрессия - Клапан автоматического сброса давления Способ обнаружения давления - Емкостный датчик давления Источник питания - 4 элемента питания 1,5 В типа «ААА» Условия эксплуатации : температура окружающего воздуха, влажность - от 10°С до 40°С,от 30% до 85% Условия хранения: температура окружающего воздуха, относительная влажность - 20°С до +60°С,от 10%до 95% Размеры: Масса электронного блока - Не более 250 г без элементов питания Габаритные размеры - Не более 129 мм(д)×84 мм(в)×104 мм(ш) Комплект поставки: Электронный блок, манжета среднего размера(22-32 см) комплект батарей, руководство по эксплуатации, гарантийный талон, дневник артериального давления, мягкий футляр для хранения. Большой трехстрочный дисплей Манжета - Нейлон Индикатор аритмии, индикатор повышенного давления | Шт. | 6 |
| 4. | Измеритель артериального давления и частоты пульса автоматический Тонометр M2 Classic(HEM-7117ARU) с адаптером Общие требования Регистрационное удостоверение МЗ РФ. Руководство по эксплуатации на русском языке. Срок гарантии – 5 лет Бесплатное пожизненное сервисное обслуживание. Разветвленная сеть сервисных центров на территории РФ Срок службы электронный блок – 10 лет. Технические характеристики Используется в лечебных учреждениях Цифровой ЖК- дисплей Метод измерения - Осциллометрический Давление воздуха в манжете:0-299 мм рт.ст. Частота пульса 40-180 уд .мин. Память - 30 измерений Пределы доп. абсолютной погрешности при измерении давления воздуха к компрессионной манжете - ±3мм рт. ст. Пределы доп. относительной погрешности при измерении частоты пульса - ±5% Компрессия - Автоматическое с помощью электрического насоса Декомпрессия - Клапан автоматического сброса давления Способ обнаружения давления - Емкостный датчик давления Источник питания - 4 элемента питания 1,5 В типа «ААА» или адаптер переменного/постоянного тока (6 В-4 В) Условия эксплуатации : температура окружающего воздуха, влажность - от 10°С до 40°С,от 30% до 85% Условия хранения: температура окружающего воздуха, относительная влажность - 20°С до +60°С,от 10%до 95% Размеры: Масса электронного блока - Не более 250 г без элементов питания Габаритные размеры - Не более 140мм(д)×84 мм(в)×129мм(ш). Комплект поставки: Электронный блок, манжета среднего размера(22-32 см) комплект батарей, сетевой адаптер, руководство по эксплуатации, гарантийный талон, дневник артериального давления, мягкий футляр для хранения. Большой трехстрочный дисплей. Манжета- Нейлон Индикатор аритмии, индикатор повышенного давления. | Шт. | 5 |
| 5. | Измеритель артериального давления и частоты пульса автоматический на запястье Тонометр R1(HEM-6114RU) Общие требования Регистрационное удостоверение МЗ РФ. Руководство по эксплуатации на русском языке. Срок гарантии – 5 лет Бесплатное пожизненное сервисное обслуживание. Разветвленная сеть сервисных центров на территории РФ Срок службы электронный блок – 10 лет. Технические характеристики Используется в лечебных учреждениях Цифровой ЖК- дисплей Метод измерения - Осцилометрический Давление воздуха в манжете:0-299 мм рт.ст. Частота пульса 40-180 уд .мин. Память – Последнее измерение Пределы доп. абсолютной погрешности при измерении давления воздуха к компрессионной манжете - ±3мм рт. ст. Пределы доп. относительной погрешности при измерении частоты пульса - ±5% Компрессия - Автоматическое с помощью электрического насоса Декомпрессия - Быстрое автоматическое сдувание Способ обнаружения давления - Емкостный датчик давления Источник питания - 2 элемента питания 1,5 В типа «ААА» Условия эксплуатации : температура окружающего воздуха, влажность: - от 10°С до 40°С,от 30% до 85% Условия хранения: температура окружающего воздуха, относительная влажность: -20°С до +60°С,от 10%до 95% Размеры: Масса электронного блока - Не более 117 г без элементов питания Габаритные размеры- Не более 70 мм (д)×41 мм (в)×71мм (ш) Комплект поставки: Электронный блок, манжета от 13,5 до 21,5 см , комплект батарей, руководство по эксплуатации, гарантийный талон, дневник артериального давления, футляр для хранения. Манжета- Нейлон | Шт. | 5 |
| 6. | Небулайзер компрессорный. Небулайзер ультразвуковой OMRON NE-C24 Лечение респираторных заболеваний путем вдыхания лекарственного средства. Общие требования Руководство по эксплуатации на русском языке. Срок гарантии – 3 года. Бесплатное пожизненное сервисное обслуживание. Разветвленная сеть сервисных центров на территории РФ Срок службы прибора – 5 лет. Технические характеристики Используется в лечебных учреждениях.Пригоден для домашнего использования. Средний аэродинамический размер частиц- 3 мкм Скорость подачи аэрозоля - 0,06мл/мин Уровень шума -46дБ Объем резервуара для медикаментов - 7 мл Подача аэрозоля - 0,47 мл. Время работы - 20 мин. Рабочая температура - +10° С до +40°С Температура хранения - 20° С до +60° С Все комплектующие подвергаются кипячению Воздуховодная трубка - ПВХ,100 см. Небулайзерная камера, загубник, насадка для носа, адаптер маски для детей - Полипропилен (не содержит фталат) Маска для взрослых, маска для детей - ПВХ (не содержит фталат) Воздушный фильтр - Полиэстер Размеры: Глубина (не менее) -98 мм Высота (не менее) – 72 мм Ширина (не менее) – 142 мм Вес (не более) – 270г. (компрессор) Комплект поставки Основной блок - 1шт Небулайзерная камера - 1шт Маска детская, маска взрослая, насадка для носа - по1шт Резервуар для медицинского раствора - 1шт. Адаптер- 1шт Загубник – 1шт Инструкция по эксплуатации (с гарантийным талоном) | Шт. | 5 |
| 7. | Измеритель артериального давления механический Тонометр механический CS Medica CS-107 Общие требования Регистрационное удостоверение МЗ РФ. Руководство по эксплуатации на русском языке. Срок гарантии - 24 месяца Диапозон измерений давления воздуха в компрессионной манжете, мм рт.ст. - 20-300 Цена давления шкалы манометра прибора, мм рт.ст - 2 Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности прибора при измерении давления воздуха в компрессионной манжете при температуре (20±5) С, мм рт.ст.: - во всех участках диапозона измерениц - ±3 Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности прибора при измерении давления воздуха в компрессионной манжете в рабочем диапазоне температур, мм рт.ст - ±3 Размер манжеты, см - 22-36 Большой манометр, совмещенный с грушей. Масса прибора в чехле, кг, не более - 0,54 Условия эксплуатации: Температура окружающего воздуха - 10-40 С Относительная влажность при 25 С - 30-85% Срок службы прибора (без учета пневмокамеры) - Не менее 8 лет Срок службы составных частей прибора, исключая манометр (при условии правильной эксплуатации) - Не менее 1 года Межповерочный интервал- 1 год. | Шт. | 5 |
| 8. | Измеритель артериального давления и частоты пульса полуавтоматический Тонометр полуавтоматический OMRON M1 Eco (НЕМ-4011СRU) Общие требования Регистрационное удостоверение МЗ РФ. Руководство по эксплуатации на русском языке. Срок гарантии – 5 лет Срок службы электронный блок – 10 лет. Технические характеристики Цифровой ЖК- дисплей Метод измерения - Осциллометрический Диапазон измерений Давление воздуха в манжете:0-299 мм рт.ст. Частота пульса 40-180 уд .мин. Память - 42 измерения. Расчет среднего значения 3-х измерений за последние 10 минут. Пределы доп. абсолютной погрешности при измерении давления воздуха к компрессионной манжете: ±3мм рт. ст. Пределы доп. относительной погрешности при измерении частоты пульса: ±5% Компрессия -Ручная с помощью груши для нагнетания воздуха Декомпрессия - Клапан автоматического сброса давления Способ обнаружения давления - Емкостный датчик давления Источник питания - 4 элемента питания 1,5 В типа «ААА» Условия эксплуатации : температура окружающего воздуха, влажность - от 10°С до 40°С,от 30% до 85% Условия хранения: температура окружающего воздуха, относительная влажность -20°С до +60°С,от 10%до 95% Размеры: Масса электронного блока - Не более 210 г без элементов питания Габаритные размеры - Не более 136 мм(д)×80 мм(в)×106 мм(ш) Комплект поставки: Электронный блок, манжета среднего размера(22-32 см) комплект батарей, руководство по эксплуатации, груша для нагнетания воздуха, гарантийный талон, дневник артериального давления, футляр для хранения. Большой трехстрочный дисплей Манжета - Нейлон Индикатор аритмии, повышенного давления | Шт. | 5 |
| 9. | Измеритель артериального давления и частоты пульса автоматический Тонометр M2 Basic (HEM-7116RU) с адаптером Общие требования Наличие функции или требуемая величина параметра Регистрационное удостоверение МЗ РФ. Руководство по эксплуатации на русском языке. Срок гарантии – 5 лет Срок службы электронный блок – 10 лет. Технические характеристики Цифровой ЖК- дисплей Метод измерения -Осциллометрический Диапазон измерений - Давление воздуха в манжете:0-299 мм рт.ст. Частота пульса 40-180 уд .мин. Память - Последнее измерение Пределы доп. абсолютной погрешности при измерении давления воздуха к компрессионной манжете - ±3мм рт. ст. Пределы доп. относительной погрешности при измерении частоты пульса - ±5% Компрессия - Автоматическое с помощью электрического насоса Декомпрессия - Клапан автоматического сброса давления Способ обнаружения давления - Емкостный датчик давления Источник питания - 4 элемента питания 1,5 В типа «ААА» Условия эксплуатации : температура окружающего воздуха, влажность от 10°С до 40°С, от 30% до 85% Условия хранения: температура окружающего воздуха, относительная влажность -20°С до +60°С,от 10%до 95% Размеры: Масса электронного блока - приблизительно 245 г без элементов питания Габаритные размеры - Не более 129 мм(д)×57 мм(в)×104 мм(ш) Комплект поставки Электронный блок, манжета среднего размера(22-32 см) комплект батарей, адаптер, руководство по эксплуатации, гарантийный талон, дневник артериального давления, мягкий футляр для хранения. Большой трехстрочный дисплей Манжета - Нейлон Индикатор повышенного давления. | Шт. | 5 |
| 10. | Измеритель артериального давления и частоты пульса автоматический на запястье Тонометр R2(HEM-6113RU) Общие требования Регистрационное удостоверение МЗ РФ. Руководство по эксплуатации на русском языке. Срок гарантии – 5 лет Срок службы электронный блок – 10 лет. Технические характеристики Цифровой ЖК- дисплей Метод измерения - Осцилометрический Давление воздуха в манжете:0-299 мм рт.ст. Частота пульса 40-180 уд .мин. Память – 30 измерений. Индикатор аритмии. Пределы доп. абсолютной погрешности при измерении давления воздуха к компрессионной манжете - ±3мм рт. ст. Пределы доп. относительной погрешности при измерении частоты пульса - ±5% Компрессия - Автоматическое с помощью электрического насоса Декомпрессия - Быстрое автоматическое стравливание. Способ обнаружения давления - Емкостный датчик давления Источник питания - 2 элемента питания 1,5 В типа «ААА» Условия эксплуатации : температура окружающего воздуха, влажность: - от 10°С до 40°С,от 30% до 85% Условия хранения: температура окружающего воздуха, относительная влажность: -20°С до +60°С,от 10%до 95% Размеры: Масса электронного блока - Не более 117 г без элементов питания Габаритные размеры- Не более 70 мм (д)×41 мм (в)×71мм (ш) Комплект поставки: Электронный блок, манжета от 13,5 до 21,5 см , комплект батарей, руководство по эксплуатации, гарантийный талон, дневник артериального давления, футляр для хранения. Манжета- Нейлон | Шт | 5 |